各位老师好，我们的作品是智能康复臂带。

这个作品主要面向上肢康复训练场景。我们在设计这个系统的时候考虑到，传统的居家康复训练存在几个比较明显的问题：首先，使用者在离开医院以后进行自主训练时，很难判断自己的动作是否标准；其次，只通过肉眼观察训练次数，很难客观反映动作幅度、完成质量以及肌肉的主动参与程度；另外，训练产生的数据往往比较零散，家属也很难持续了解使用者的训练和健康状态。

所以我们希望做的不只是一个能够测量角度的穿戴设备，而是一套能够完成动作感知、训练评价、健康监测、实时反馈以及远程数据查看的智能康复系统。

整个系统主要由四个部分组成，分别是手腕端、上臂端、Web 网页端以及手机 APP 端。

其中，手腕端和上臂端是两个独立的嵌入式穿戴节点，两端的主控均采用 STM32U575。

首先介绍手腕端。

手腕端主要承担的是腕部姿态感知、健康信息采集以及本地交互。

我们在腕端使用 LSM6DSR 六轴 IMU 获取手腕运动过程中的三轴加速度和三轴角速度。原始数据采集以后，不是直接作为角度输出，而是首先进行零偏校准、死区处理和低通滤波，然后通过六轴姿态融合算法得到手腕的姿态信息。

除了运动信息以外，腕端还接入了 MKS142 健康监测模块，可以获得心率、血氧、血压、疲劳程度、微循环以及 HRV 等健康指标。

这些运动和健康数据会由腕端统一进行封装，再发送给上臂端。

腕端自身还设计了 LCD 屏幕、触摸、实体按键和振动反馈，因此使用者在训练过程中不需要一直查看手机，也能够直接在穿戴设备上完成基本交互。

接下来是整个系统中最核心的上臂端。

上臂端可以理解为整个穿戴系统的主要感知融合和训练评价节点。

它本身同样有一颗 LSM6DSR 六轴 IMU，同时还采集上臂的肌电信号，也就是 EMG。

这样，我们实际上获得了两套不同位置的姿态信息：一套来自上臂，一套来自手腕。

相比只在手腕上安装一个传感器，这样做的一个重要意义是，我们可以利用两个传感器之间的相对姿态变化来描述上肢动作，而不是单纯判断某一个传感器自身发生了多少旋转。

系统会根据上臂和手腕的姿态关系，计算与肘屈伸、前臂旋转、肩部外展以及肩部上举相关的运动角度。

为了保证姿态数据更加稳定，两端 IMU 在启动以后都会首先进行静止零偏校准，之后再进行低通滤波和六轴姿态融合。

在获得姿态信息以后，上臂端会进一步结合角度、角速度、运动幅度以及动作稳定性，通过规则状态机完成动作判断。

这里我们没有简单地规定“角度超过某个值就算做完一次”，而是设置了动作的进入条件和退出条件。

也就是说，当动作达到一定范围以后进入有效状态，在完成完整运动过程并回到退出范围以后，才会真正增加一次训练次数。

这样可以避免人在临界角度附近轻微抖动时，被系统连续误判为多次动作。

同时，系统不仅进行计次，还会记录动作峰值和完成幅度，并根据训练完成情况进一步计算完成度以及训练评分。

除了姿态以外，我们还加入了肌电信息。

上臂端的 EMG 信号通过定时器触发 ADC，并结合 DMA 进行连续采样。

得到原始肌电以后，系统会进行基线估计、整流、低通滤波以及 RMS 等处理，同时利用阈值和迟滞机制判断当前肌肉处于放松、较弱参与还是主动用力状态。

之所以加入肌电，是因为单纯依靠动作角度，只能说明“手臂运动到了哪里”，但是并不能很好地反映使用者有没有主动进行肌肉参与。

所以在部分训练评分中，我们把动作完成情况、运动幅度以及肌肉参与情况结合起来，让结果不再只是一个简单的角度值。

在软件设计上，两块 STM32 都使用了 FreeRTOS。

我们把传感器采集、动作算法、肌电处理、无线通信、显示和健康数据处理拆分成不同任务。

例如 IMU 的姿态采集属于高实时性任务，上臂端大约每 5 毫秒进行一次姿态数据更新；动作融合和训练评价则按照相对较低的周期运行；显示、无线通信和网络上传分别独立执行。

这样做主要是为了避免某一个模块长时间占用处理器以后，影响其他实时任务。

同时，像肌电采集这类持续数据流，我们采用定时触发 ADC 和 DMA 缓冲，由 DMA 半满或者全满事件通知处理任务，从而将数据采集和算法处理解耦。

然后介绍两个穿戴节点之间的通信。

手腕端会把姿态、加速度、角速度、健康状态、电量等数据封装成固定格式的二进制数据帧发送给上臂端。

通信帧中包含帧头、序号、时间信息、状态位以及校验信息。

接收端采用逐字节状态机进行解析。

这样即使串口数据流中出现错位，也能够重新寻找帧头恢复同步，而不是因为一个字节异常导致后续数据全部解析错误。

对于已经失效或者长时间没有更新的数据，系统也设置了超时机制，避免继续使用旧数据参与动作评价。

完成设备端的实时处理以后，我们还希望训练数据能够真正被保存和利用，而不是只在屏幕上显示几秒以后就消失。

因此我们又建立了从穿戴设备到网络平台的数据链路。

上臂端通过 ESP8266 接入 Wi-Fi，并将训练结果和健康数据上传到 Web 服务端。

Web 后端使用 Flask 构建，同时支持 HTTP 和 MQTT 数据接入。

设备数据进入服务器以后，首先会经过协议解析和字段归一化，然后被整理成统一的实时状态、训练历史和健康历史。

浏览器端可以实时看到当前动作、角度、训练次数、完成度、评分、肌电状态，以及心率、血氧等健康信息。

为了改善实时显示体验，网页端支持 SSE 实时推送，在连接异常时也能够通过轮询方式进行回退。

而在训练结束以后，系统会保存每一次训练结果，并进一步统计近期训练的平均评分、完成情况、动作幅度以及训练活跃度，用于形成趋势分析。

在 Web 的基础上，我们还开发了手机 APP。

APP 的定位主要是家属端和移动查看端。

家属可以通过手机查看当前训练状态、历史训练记录、健康数据以及近期变化趋势。

APP 会定期从后端同步数据，并利用 IndexedDB 对已经获取的历史数据进行本地缓存，因此即使暂时没有网络，之前同步过的训练记录依然可以查看。

此外，我们还接入了 AI 建议功能。

这里我们并没有让 AI 直接参与底层动作识别，也不会把 AI 的结果作为医学诊断。

动作识别、计次和训练评分仍然由嵌入式设备上的确定性算法完成。

AI 主要使用系统已经得到的训练历史和统计结果，为使用者或者家属提供辅助性的文字建议。

这样可以保证系统核心训练评价具有较好的可解释性，同时利用 AI 增强数据展示和交互体验。

总结来说，我们认为这个作品主要有以下几个特点。

第一，是双端穿戴式感知。

通过上臂和手腕两个 IMU 获取不同肢段的姿态，再根据两者的相对运动完成上肢动作评价，相比单一传感器能够得到更加完整的运动信息。

第二，是多源信息参与训练评价。

系统不是只判断有没有完成动作，而是综合动作次数、运动幅度、完成情况以及部分动作中的肌电参与信息，形成更丰富的训练反馈。

第三，是嵌入式实时处理与任务解耦。

通过 FreeRTOS、DMA、中断和不同周期的任务设计，将传感器采集、算法、通信以及人机交互分离，提高整个系统运行时的实时性和稳定性。

第四，是从设备端一直延伸到 Web 和手机 APP 的完整数据闭环。

使用者训练时，数据首先在设备端完成采集和评价，再上传到服务器形成历史记录和趋势分析，家属最终可以通过手机远程查看。

所以我们的设计思路可以概括为：

手腕端负责感知，上臂端负责融合与评价，Web 负责数据服务，APP 负责移动端展示。

四个部分相互配合，把原本一次性的康复动作，转换成可以采集、可以评价、可以记录、可以追踪的数据。

目前我们的系统主要定位于上肢康复训练过程中的辅助感知、评价和数据管理。后续我们希望进一步通过更多实际测试对不同人群的动作阈值、训练评分参数和长期稳定性进行优化，并进一步完善无线通信安全以及数据管理能力。

以上就是我们的智能康复臂带，谢谢各位老师。